合肥高科科技股份有限公司

招 标 文 件

项目名称：合肥高科科技股份有限公司铭传路厂区污水处理站在线监测系统运维服务

二0二五年八月

- 招标公告

合肥高科科技股份有限公司（以下简称招标人）拟对合肥高科科技股份有限公司铭传路厂区污水处理站在线监测系统运行服务进行招标，请有意向投标人结合各自的优势和经验，严格按招标文件中规定的内容和要求编制投标书，并在规定的时间内投标。

- 服务范围和服务内容

- 一、招标标的

标的：

- 服务范围:合肥高科科技股份有限公司铭传路厂区污水处理站

- 服务内容:

2.1乙方负责建立设备系统正常运转的工作流程和管理制度，如岗位人员责任制、维护规程、仪器故障处理流程、应急响应方案、安全制度、保密制度等，并按照各种制度、规程和工作流程的要求做好工作记录，以及仪器的维护保养记录和工作数据记录。

2.2乙方负贵按照国家颁布的《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)和其他相关要求，对站点设备进行运行和日常维护，并定期进行校验，确保站点设备正常运行，监测数据真实有效，其中具体要求如下:

(1) 1小时内快速响应，一般故障8小时内排除故障、修复;如零部件和主机板等大件损坏 72 小时内修复，特殊情况双方商定。在线设备在规定时间内如不能修复，由乙方负责取水样，交有资质检测机构进行分析，监测费用由乙方承担。

(2)远程监控诊断服务;

(3)服务人员的定期巡检服务(间隔不超过7天，每次巡检记录需联系甲方指定人员签字确认);

按照标准进行定期校验和校准服务;

(4)若监测仪监测数据出现漂移等异常情况，在接到甲方通知后按(1)项的时间要求进行校准服务;

(5)7*24 小时热线接听:

（6）每季度至少一次电话回访;

2.3乙方负责按照国家规范对在线监测仪器进行维修，若发现故障或接到故障通知，必须在4小时内赶到现场进行处理，一般故障排除时间不超过8小时,对不易诊断和维修的仪器故障,若 72 小时无法排除,负责安装备用仪器。在线设备在规定时间内如不能修复，由乙方负责取水样，交有资质检测机构进行分析，监测费用由乙方承担。仪器经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行一次校准检查。若仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次校验和对比实验。

2.4 乙方负责按照国家规定建立质量保证和质量控制体系，以确保在线监测控制系统检测结果的可靠。

2.5 乙方必须保证在线监控设施运转达到国家技术规范要求。

2.6 乙方负责建立现场各种技术档案，监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际比对和质控样试验的例行记录;例行检查、维护保养记录;检测机构的检定或校验记录;仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录;各种仪器的操作、使用、维护规范。所有纪录保持清晰完整。3.2.7 乙方当发现站点周边可能存在危及站点设备安全的事故隐患,须及时向甲方反馈,并提出整改意见。四、配件的提供

2.7因非人为因素导致的设备故障的配件，如滤芯、过滤器、蠕动泵管、压环等由乙方提供。如设备损坏，乙方提供配件并负责维修(设备人为损坏和雷击除外)，但不包含设备的更换，设备更换由甲方负责。

2.8协助甲方排查厂区工况。

二、人员安排及服务方式

服务人员按需开展工作，不驻点。

- 二、投标报价

1.总额（投标报价）为含税价；本项目采用总价包干。本项目以投标总价作为评标、定标及签订合同的依据。

- 2.总价包含完成本项目所发生的所有费用，投标人需自行考虑各种风险，谨慎报价。

投标须知

- 投标人资格要求

- 具有独立法人资格，经营范围包括污水处理运维服务（提供投标人有效的营业执照），成立时间不少于3年；

- 该项目不接受联合体投标，投标单位中标后不允许转包、分包；

- 提供2021年1月1日至今工贸行业污水处理站运维服务合同（不少于2家）

- 投标保证金

1.本标段投标保证金为人民币壹仟元，保证金2025年 8月 23日 17:00 前请转至以下账号:

2.对于未按招标文件规定提交投标保证金、投标保证金不符合要求、投标保证金未能或无法按时入帐的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝;

3.下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

(1)投标人在投标报名截止后撤回投标;

(2)投标人虚构或隐瞒事实，向招标人提供虚假文件;

(3)投标人中标后放弃中标资格的;

(4)投标人在规定期限内拒绝按照投标结果签订合同;

(5)投标人串通投标或通过其它不正当手段破坏招标秩序。

4.招标结束后，招标人在中标结果生效后七个工作日内以电汇或转账方式将投标保证金退还至落标人单位帐户;中标人的投标保证金在与招标人签订合同后退还。以上投标保证金均不计利息，不退现金。

- 三、投标报价

1.投标人依照《报价表》格式统一报价，此报价应包括招标标的及要求中的所有费用；

2.最低投标报价不能作为中标的保证；

3.投标人请于2025年 8月 23日 17:00 前将附件一以PDF文件格式加盖公章及骑缝章发至sec@gaoco.cn邮箱。

- 四、开标

1.具体开标时间由招标人确定；

2.招标人有权拒绝未提交投标书等相关文件的投标人的投标。

- 五、其它事项

1.招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；

2.投标人自行负责参加投标所发生的所有费用；

3.联系人：王玉文  电话：0551-65773312-8195

- 附件一

铭传路厂区污水处理站在线监测系统运维服务报价表

| 项目 | 设备品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 运维内容 | 含税价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD分析仪 | 碧水 | BS-2008型 | 1 | 台 | 1、每周至少1次巡检 2、试剂提供并更换; 3、标准样品提供并更换; 4、易耗品提供并更换; 5、备件提供并更换; 6、设备故障排查处理; 7、配合生态环境局相关检查； 8、废液收集(提供收集废液桶)协助环保检查，数据超标排查 |  |
| 氨氮分析仪 | 碧水 | BS-NH3-N型 | 1 | 台 |  |  |
| 水泵和预处理器 | 碧水 | BS-CYQ | 1 | 台 |  |  |
| PH分析仪 | 阔思 | A10型 | 1 | 台 |  |  |
| 流量计 | 九波 | WL1A1型 | 1 | 台 |  |  |
| 数采仪 | 碧水 | WHJJ型 | 1 | 台 |  |  |
| 其它费用 | / | / | 1 | 项 |  |  |
| 合计（含税总价） |  |  |  |  |  |  |
| 增值税专用发票税点 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人/电话： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：                               代表人（签字）：

日期：   年   月   日